# Mesure d'accélération du capteur 8640A10 de Kestler
avec Arduino

## Materiel requis :

- Le capteur  8640A10 (et son capbe BNC à visser),

- l'amplificateur Kistler Power Supply 5118B2 ,

- 2 résistances de 1 kΩ,

- 1 cable BNC ↔ Banane,

- Une plaque pour brancher les résistances,

- Un alimentation continue de 5V (ou plus)

- Une carte Arduino (+ Câble USB pour connecter éventuellement à l’ordinateur)

- Deux câble Arduino-Banane (si possible rouge et noir)

## Détail du montage :

Capteur

Conditionnement

Acquisition

### Le capteur :

Fragile !

Il est fourni avec un cordon BNC à visser

Le visser.

### Conditionnement du signal :

Le conditionnement se fait en deux temps :

- Amplification/filtrage par le conditionneur Power Supply (renvoie une tension comprise environ entre -5V et +5V)

- Déplacement de la gamme de tension entre 0V et 5V (pour l'Arduino) avec un pont diviseur de tension.

#### Conditionnement par le Power Supply

- Brancher le Power Supply sur le secteur

- Brancher la prise BNC du capteur sur l'entrée « INPUT ».

- Brancher le câble BNC ↔ Banane sur la sortie « OUTPUT »

- Régler le gain sur « 1 »

- Régler le filtre sur « 0.03 »

La tension renvoyée par l'amplificateur est de l'ordre de +/- 5V (cette valeur peut être dépassée pour certaines accélérations, chocs, etc. A vous de juger).

#### Déplacement de la gamme de tension entre 0V et 5V (pour l'Arduino)

La tension renvoyée par le conditionneur Power Supply oscille entre -5V et +5V. Le montage suivant permet de ramener la tension enter 0V et 5V.

- Réaliser un pont diviseur de tension en mettant, d'un coté, une alimentation de 5V, de l'autre coté, la sortie du conditionneur.

- Prévoir un « îlot » où brancher toutes les masses ensembles :

  - Celle du Power Supply,

  - Celle de l'alimentation,

  - Celle de l'Arduino,

- Attention : la fiche BNC ↔ Banane (coté banane) possède 2 prises en une : celle de la mesure et celle de la masse. Ne vous trompez pas ! (Voir figure ci-après)

- La mesure à acquérir par l'arduino est la tension entre les deux résistances.

- Note : Augmenter la tension de l'alimentation à pour conséquence de décaler la mesure vers le haut. De même, la baisser diminuera la mesure vers le bas.

### Acquisition numérique

La mesure de l'Arduino doit se faire sur l'un des « pins » analogique (Par défaut : prenez A0).

a masse doit être branchée sur l'un des pins GND.

### Traitement du signal

Le signal reçu est une grandeur numérique comprise entre 0 et 1023. Il faut donc la traiter pour le ramener à la grandeur physique.

#### Prise du 0 :

Dans le cas d'un réglage parfait, l'origine est prise à 512. Il faut donc retrancher 512 pour avoir la grandeur entre -512 et 512, centrée sur 0.

#### Amplitude (en V) :

1024 bit → 10V

1 bit → 10/1024 = 0,0098 V/bit

Le signal numérique doit donc être multiplié par 0,0098 pour retrouver la tension en volt.

#### Accélération :

Le gain du Power Supply étant de 1, la notice du capteur indique que la sensibilité est : 500 mV/g.

Il faut donc diviser le signal par 500.10-3 pour obtenir le nombre de g. Une multiplication par 9,81 ramène à des unités SI.