# Appareil à mesurer les états de surface

## Notice d'utilisation

### Matériel nécessaire

- Unité d'impression

- adaptateur secteur

- unité d'avance plus palpeur + cache (ne pas l'enlever)

- 2 supports (dont un percé pour le maintien sur support magnétique)

- marbre (+vé pour pièce cylindrique)

- cale étalon

### Étalonnage de l'appareil de mesure

- Vérifier qu'à l'arrière de l'unité d'impression bouton Ra position haute (les autres positions basses)

- « Profil » : off ; « back » : off

- « Length/cut off » : 0,8

- Arrière UI : « nλc » : 5

- Positionner le palpeur sur la cale étalon (cf 4°)

- Appuyez sur start

- Le palpeur rentre (course : 1mm+0,8×5mm)

- Attente 15s. Le palpeur revient position initiale.

- Sur imprimante : valeur de Ra.   Ra=c.

- Si c=Ra plaquette étalon ⇒ appareil réglé.

- Si non : agir sur vis gain (arrière de l’unité d’impression) jusqu’à c=Ra  plaquette en renouvelant les mesures.

### Mesures possibles

- Ra : moyenne arithmétique des écarts de la rugosité opar rapport à la médiane.

- Rq : Paramètre rms

- Pc

- Rz

- Rmax

- Rt

- Rp

- « Profile » (avant UI)donne le profile de la surface.Pour l'avoir sur imprimante : position « on ».

- « back » : courbe du taux de portée (avant UI). Pour l’obtenir sur imprimante : position tp nécessaire (arrière UI) + back : position « on ».

NB :

- Pour le profile : si on est en position (×5) (arrière UI) le graphique sera 5 fois plus long que la position (×1) avec 5 arrêts lors de l’impression.

- Tant que le voyant sous « start » allumé, l’impression ou les mesures ne sont pas terminées.

- Bouton FEED : avance papier (à n’utiliser que si le voyant rouge est éteint)

### Position du palpeur / pièce

- Le déplacement du palpeur doit être parallèle à la surface à mesurer.

- Le palpage doit être fait perpendiculairement au sens de l’usinage.

- Vérifier que le palpeur est bien en contact avec la surface de la pièce.

### Prise des mesures

- Sélectionner les paramètres et graphiques désirés.

- Choisir la valeur de coupure (ou longueur d’élévation). Voir tableau Notice.