# Mesure d'une température avec une sonde et Arduino

## Materiel requis :

- 1 carte Arduino (+éventuellement son câble USB pour relier au PC)

- 1 alimentation CC (5V ira très bien)

- Une sonde de température

- 2 câbles Arduino <--> Banane pour brancher la masse de l’alimentation puis la mesure de l’Arduino

## Détail du montage :

Capteur

Conditionnement

Acquisition

### Le capteur :

Ce petit composant renvoie une température directement proportionnelle à la température en °C.

- 0°C donne 0V.

- Sensibilité : 10mV/°C.

(Ce qui sous entend que pour délivrer une tension de 5V, il faudra 500°C...)

## Conditionnement du signal :

La tension renvoyée par le système est  bornée entre 0V et +VCC. De ce fait, si on prend VCC=5V, il n'y a pas besoin de conditionnement : la tension est directement mesurable par l'Arduino.

5V

Vers l’Arduino

Umesure

Schéma de principe de la sonde

On pensera à relier les masses de l'Arduino avec celle de l'alimentation.

## Acquisition numérique

La mesure de l'Arduino doit se faire sur l'un des « pins » analogique (Par défaut : prenez A0).

La masse doit être branchée sur l'un des pins GND.

### Traitement du signal

Le signal reçu est une grandeur numérique comprise entre 0 et 1023. Il faut donc la traiter pour le ramener à la grandeur physique.

#### Prise du 0 :

En général, il faut additionner/soustraire une valeur au signal reçu pour définir le zéro. Dans notre cas, 0V donne déjà 0bits (donc pas besoin d’effectuer cette opération).

#### Amplitude:

Sur Arduino :

1024 bit → 5V

1 bit → 5/1024 = 0,0049 V/bit

Le signal numérique doit donc être multiplié par 0,0049 pour retrouver la tension en volt.

Il reste à trouver ensuite le rapport entre la tension mesurée et la grandeur physique représentée. On rappelle que 10mV = 1°C.